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[bookmark: BookMark2][bookmark: _Toc239775145]前言  
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构部承担识别专利的责任。
本文件由中国仪器仪表学会提出并归口。
本文件起草单位：
本文件主要起草人：


[bookmark: BookMark4]

温室气体（CO2、CH4、N2O）的监测 氦离子化气相色谱法
[bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc195016883][bookmark: _Toc7776][bookmark: _Toc187744411][bookmark: _Toc19437][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc19303][bookmark: _Toc32267][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc195086329][bookmark: _Toc194999258][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc15459][bookmark: _Toc3218][bookmark: _Toc170810198][bookmark: _Toc187321132][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc9946][bookmark: _Toc18481][bookmark: _Toc239774840][bookmark: _Toc239774925][bookmark: _Toc239775072][bookmark: _Toc239775146]范围
[bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219]本文件描述了氦离子化气相色谱法监测环境空气中温室气体（CO2、CH4、N2O）浓度的原理、试验仪器、试验步骤、结果计算等。
本文件适用于温室气体（CO2、CH4、N2O）浓度的测定。
[bookmark: _Toc239774841][bookmark: _Toc239774926][bookmark: _Toc239775073][bookmark: _Toc239775147][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc11301][bookmark: _Toc29235][bookmark: _Toc187321133][bookmark: _Toc334][bookmark: _Toc195086330][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc6497][bookmark: _Toc170810199][bookmark: _Toc194999259][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc27459][bookmark: _Toc187744412][bookmark: _Toc2002][bookmark: _Toc31698][bookmark: _Toc195016884][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc7562][bookmark: _Toc239774842][bookmark: _Toc239774927][bookmark: _Toc239775074][bookmark: _Toc239775148]规范性引用文件 
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: _Hlk162649052][bookmark: _Hlk162645556]GB 3095 环境空气质量标准
GB/T 4946 气相色谱法术语
JJG 700 气相色谱仪检定规程
[bookmark: _Toc239774843][bookmark: _Toc239774928][bookmark: _Toc239775075][bookmark: _Toc239775149][bookmark: _Toc12108][bookmark: _Toc3805][bookmark: _Toc187321134][bookmark: _Toc187744413][bookmark: _Toc31111][bookmark: _Toc195016885][bookmark: _Toc2573][bookmark: _Toc20568][bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc22114][bookmark: _Toc21878][bookmark: _Toc194999260][bookmark: _Toc195086331][bookmark: _Toc170810200][bookmark: _Toc28132][bookmark: _Toc239774844][bookmark: _Toc239774929][bookmark: _Toc239775076][bookmark: _Toc239775150]术语和定义
GB 3095和GB/T 4946界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

温室气体 greenhouse gas
大气中那些吸收和重新放出红外辐射的自然的和人为的气态成分

氦离子化检测器 helium ionization detector
利用高压放电或光子等能量使氦原子从基态跃迁至激发态，各种能级的激发态氦和其他粒子将能量转移给氦气中其他原子和分子并使之离子化的小型装置。

外标法 external standard method
在相同的操作条件下，分别将等量的试样和含待测组分的标准试样进行色谱分析，比较试样与标准试样中待测组分的峰值，求出待测组分的含量的方法。
[bookmark: _Toc239774845][bookmark: _Toc239774930][bookmark: _Toc239775077][bookmark: _Toc239775151][bookmark: _Toc239774846][bookmark: _Toc239774931][bookmark: _Toc239775078][bookmark: _Toc239775152][bookmark: _Toc239774847][bookmark: _Toc239774932][bookmark: _Toc239775079][bookmark: _Toc239775153][bookmark: _Toc239774848][bookmark: _Toc239774933][bookmark: _Toc239775080][bookmark: _Toc239775154][bookmark: _Toc239774849][bookmark: _Toc239774934][bookmark: _Toc239775081][bookmark: _Toc239775155][bookmark: _Toc239774850][bookmark: _Toc239774935][bookmark: _Toc239775082][bookmark: _Toc239775156][bookmark: _Toc239774851][bookmark: _Toc239774936][bookmark: _Toc239775083][bookmark: _Toc239775157][bookmark: _Toc239774852][bookmark: _Toc239774937][bookmark: _Toc239775084][bookmark: _Toc239775158][bookmark: _Toc239774853][bookmark: _Toc239774938][bookmark: _Toc239775085][bookmark: _Toc239775159][bookmark: _Toc187321135][bookmark: _Toc3948][bookmark: _Toc15283][bookmark: _Toc195016886][bookmark: _Toc195086332][bookmark: _Toc15551][bookmark: _Toc27244][bookmark: _Toc14859][bookmark: _Toc187744414][bookmark: _Toc1470][bookmark: _Toc194999261][bookmark: _Toc13972][bookmark: _Toc11872][bookmark: _Toc239774854][bookmark: _Toc239774939][bookmark: _Toc239775086][bookmark: _Toc239775160]方法原理
样品通过采集及处理单元进入气相色谱仪，经色谱柱分离后，进入氦离子化检测器中,收集电信号得到色谱图，通过外标法定量，测量得到CO2、CH4、N2O的浓度值。
氦离子化气相色谱仪监测的基本过程如图1所示。



氦离子化气相色谱法气体分析的基本过程
[bookmark: _Toc239774855][bookmark: _Toc239774940][bookmark: _Toc239775087][bookmark: _Toc239775161][bookmark: _Toc239774856][bookmark: _Toc239774941][bookmark: _Toc239775088][bookmark: _Toc239775162][bookmark: _Toc239774857][bookmark: _Toc239774942][bookmark: _Toc239775089][bookmark: _Toc239775163][bookmark: _Toc239774858][bookmark: _Toc239774943][bookmark: _Toc239775090][bookmark: _Toc239775164][bookmark: _Toc239774859][bookmark: _Toc239774944][bookmark: _Toc239775091][bookmark: _Toc239775165][bookmark: _Toc25427][bookmark: _Toc14210][bookmark: _Toc195016890][bookmark: _Toc24710][bookmark: _Toc26505][bookmark: _Toc194999265][bookmark: _Toc195086336][bookmark: _Toc32502][bookmark: _Toc10269][bookmark: _Toc4844][bookmark: _Toc25549][bookmark: _Toc239774860][bookmark: _Toc239774945][bookmark: _Toc239775092][bookmark: _Toc239775166]试剂与材料
[bookmark: _Toc29809][bookmark: _Toc16966][bookmark: _Toc8920][bookmark: _Toc10898][bookmark: _Toc32112][bookmark: _Toc3642][bookmark: _Toc25789][bookmark: _Toc30184][bookmark: _Toc239774861][bookmark: _Toc239774946][bookmark: _Toc239775093][bookmark: _Toc239775167]载气
纯度大于等于99.9999%的氦气。
[bookmark: _Toc4181][bookmark: _Toc23078][bookmark: _Toc18284][bookmark: _Toc3597][bookmark: _Toc28944][bookmark: _Toc2736][bookmark: _Toc22511][bookmark: _Toc5728][bookmark: _Toc239774862][bookmark: _Toc239774947][bookmark: _Toc239775094][bookmark: _Toc239775168]标准物质
采用有证标准物质，气体标准样品中二氧化碳含量为(380~480)×10-6mol/mol、甲烷含量为(1.8~2.8)×10-6mol/mol、氧化亚氮含量为(0.30~0.40)×10-6mol/mol,平衡气宜为氮气或空气。也可根据实际工作需要向具资质生产商定制其它合适浓度的有证标准气体。
[bookmark: _Toc195086339][bookmark: _Toc187744418][bookmark: _Toc195016893][bookmark: _Toc194999268][bookmark: _Toc187321139][bookmark: _Toc15412][bookmark: _Toc8330][bookmark: _Toc30405][bookmark: _Toc22250][bookmark: _Toc24222][bookmark: _Toc11526][bookmark: _Toc3827][bookmark: _Toc9936][bookmark: _Toc239774863][bookmark: _Toc239774948][bookmark: _Toc239775095][bookmark: _Toc239775169][bookmark: _Toc239774864][bookmark: _Toc239774949][bookmark: _Toc239775096][bookmark: _Toc239775170]仪器和设备
[bookmark: _Toc7495][bookmark: _Toc13758][bookmark: _Toc28978][bookmark: _Toc5618][bookmark: _Toc32101][bookmark: _Toc195016894][bookmark: _Toc187321140][bookmark: _Toc187744419][bookmark: _Toc194999269][bookmark: _Toc195086340][bookmark: _Toc239774865][bookmark: _Toc239774950][bookmark: _Toc239775097][bookmark: _Toc239775171]仪器
[bookmark: _Toc13717][bookmark: _Toc29707][bookmark: _Toc11840][bookmark: _Toc2127][bookmark: _Toc13472][bookmark: _Toc26169][bookmark: _Toc8754][bookmark: _Toc2469][bookmark: _Toc11735][bookmark: _Toc5790][bookmark: _Toc14385][bookmark: _Toc32221][bookmark: _Toc4668]氦离子化气相色谱仪
[bookmark: _Toc3598]采用配置氦离子化检测器的气相色谱仪，性能指标满足JJG 700的要求。
[bookmark: _Toc29340][bookmark: _Toc3325][bookmark: _Toc3230][bookmark: _Toc15230][bookmark: _Toc28790]色谱柱
甲烷和氧化亚氮色谱柱，约2.5m、内径2mm的不锈钢柱,内装粒径为0.15mm~0.18mm的高分子聚合物(乙基苯乙烯和二乙烯基苯的共聚物),或其他等效色谱柱，长约1.5m、内径1mm的不锈钢柱,内装粒径为0.15mm~0.18mm的碳分子筛,或其他等效色谱柱。
二氧化碳色谱柱，长约1.5m、内径2mm的不锈钢柱,内装粒径为0.15mm~0.18mm的高分子聚合物(乙基苯乙烯和二乙烯基苯的共聚物),或其他等效色谱柱。
[bookmark: _Toc239774866][bookmark: _Toc239774951][bookmark: _Toc239775098][bookmark: _Toc239775172][bookmark: _Toc239774867][bookmark: _Toc239774952][bookmark: _Toc239775099][bookmark: _Toc239775173][bookmark: _Toc239774868][bookmark: _Toc239774953][bookmark: _Toc239775100][bookmark: _Toc239775174][bookmark: _Toc239774869][bookmark: _Toc239774954][bookmark: _Toc239775101][bookmark: _Toc239775175][bookmark: _Toc239774870][bookmark: _Toc239774955][bookmark: _Toc239775102][bookmark: _Toc239775176][bookmark: _Toc239774871][bookmark: _Toc239774956][bookmark: _Toc239775103][bookmark: _Toc239775177][bookmark: _Toc239774872][bookmark: _Toc239774957][bookmark: _Toc239775104][bookmark: _Toc239775178][bookmark: _Toc239774873][bookmark: _Toc239774958][bookmark: _Toc239775105][bookmark: _Toc239775179][bookmark: _Toc239774874][bookmark: _Toc239774959][bookmark: _Toc239775106][bookmark: _Toc239775180][bookmark: _Toc239774875][bookmark: _Toc239774960][bookmark: _Toc239775107][bookmark: _Toc239775181][bookmark: _Toc239774876][bookmark: _Toc239774961][bookmark: _Toc239775108][bookmark: _Toc239775182][bookmark: _Toc16109][bookmark: _Toc30258][bookmark: _Toc4488][bookmark: _Toc12493][bookmark: _Toc2620][bookmark: _Toc4654][bookmark: _Toc7973][bookmark: _Toc17454][bookmark: _Toc239774889][bookmark: _Toc239774974][bookmark: _Toc239775121][bookmark: _Toc239775195]样品采集及处理单元
样品传输管线材质应选用不吸附、不与待测组分发生反应的材料，且不影响待测组分的正常测量，宜采用钝化不锈钢管。
采样管线应加装保温套或加热器，加热温度一般控制在(30~50)℃。
采样气体滞留在采样管线内的时间应小于20s。
气路管线以及各连接部件、接头处等应连接紧密，无泄漏。
采用冷阱或渗透干燥管去除大气样品中水汽时，应保证采样样品露点温度小于-30℃。
在去除水汽过程中，不能使用影响待测温室气体浓度的干燥剂或其他干燥方式。
[bookmark: _Toc32005][bookmark: _Toc187744421][bookmark: _Toc19840][bookmark: _Toc1327][bookmark: _Toc195086343][bookmark: _Toc14570][bookmark: _Toc187321142][bookmark: _Toc27805][bookmark: _Toc194999271][bookmark: _Toc1822][bookmark: _Toc22595][bookmark: _Toc195016896][bookmark: _Toc29716][bookmark: _Toc239774890][bookmark: _Toc239774975][bookmark: _Toc239775122][bookmark: _Toc239775196]测定步骤
[bookmark: _Toc11820][bookmark: _Toc3178][bookmark: _Toc1793][bookmark: _Toc21054][bookmark: _Toc6771][bookmark: _Toc239774891][bookmark: _Toc239774976][bookmark: _Toc239775123][bookmark: _Toc239775197]试验环境条件
气相色谱仪使用环境应满足下列要求:
温度:5℃~40℃;
相对湿度:20%~85%;
周围无强电磁场干扰,无腐蚀性气体和无强烈震动;
供电电源:额定工作电压±10%,额定工作频率±10%。
[bookmark: _Toc31921][bookmark: _Toc31578][bookmark: _Toc11586][bookmark: _Toc11580][bookmark: _Toc2382][bookmark: _Toc239774892][bookmark: _Toc239774977][bookmark: _Toc239775124][bookmark: _Toc239775198]安全要求
应安装漏电保护装置，具备良好的接地措施(接地电阻≤4Ω)，防止雷击等对仪器造成损坏。
气瓶应垂直放置，使用铁链或支架固定，防止倾倒或滚动。
气相色谱仪所在的室内应安装排风扇或其他通风设施。
[bookmark: _Toc29897][bookmark: _Toc26077][bookmark: _Toc22192][bookmark: _Toc187321144][bookmark: _Toc195016897][bookmark: _Toc194999272][bookmark: _Toc187744423][bookmark: _Toc5246][bookmark: _Toc195086344][bookmark: _Toc28713][bookmark: _Toc24182][bookmark: _Toc6735][bookmark: _Toc19019][bookmark: _Toc239774893][bookmark: _Toc239774978][bookmark: _Toc239775125][bookmark: _Toc239775199]测试准备
应保证气相色谱仪的气密性良好。根据操作说明书启动气相色谱仪,等待气相色谱仪达到设定的操作条件。
[bookmark: _Toc26516][bookmark: _Toc13740][bookmark: _Toc7090][bookmark: _Toc20523][bookmark: _Toc7109][bookmark: _Toc26683][bookmark: _Toc5276][bookmark: _Toc1114][bookmark: _Toc239774894][bookmark: _Toc239774979][bookmark: _Toc239775126][bookmark: _Toc239775200]绘制校准曲线
为保证二氧化碳含量为(380~480)×10-6mol/mol、甲烷含量为(1.8~2.8)×10-6mol/mol、氧化亚氮含量为(0.30~0.40)×10-6mol/mol范围内的测量精度，将该范围内不少于5个浓度梯度(二氧化碳浓度间隔20.0×10-6mol/mol左右;甲烷浓度间隔0.2×10-6mol/mol左右；氧化亚氮浓度间隔0.02×10-6mol/mol左右)的标气，按照气相色谱仪参考条件，依次从低浓度到高浓度进行测定，记录标准系列目标物的保留时间和响应值，以目标物的浓度为横坐标，色谱峰响应值为纵坐标，绘制校准曲线。校准曲线至少应含5个浓度点，浓度选取可根据样品实际情况进行调整。
[bookmark: _Toc195016898][bookmark: _Toc187744424][bookmark: _Toc13291][bookmark: _Toc5950][bookmark: _Toc4693][bookmark: _Toc19800][bookmark: _Toc1911][bookmark: _Toc187321145][bookmark: _Toc14961][bookmark: _Toc28719][bookmark: _Toc194999273][bookmark: _Toc11783][bookmark: _Toc239774895][bookmark: _Toc239774980][bookmark: _Toc239775127][bookmark: _Toc239775201]样品的测定
将样品空气通入气相色谱仪，按与校准时相同的色谱方法和操作条件，进行测定并记录温室气体（CO2、CH4、N2O）的体积浓度。
[bookmark: _Toc12330][bookmark: _Toc7817][bookmark: _Toc14099][bookmark: _Toc3946][bookmark: _Toc31903][bookmark: _Toc239774896][bookmark: _Toc239774981][bookmark: _Toc239775128][bookmark: _Toc239775202]定性分析
参考本标准的色谱分析条件，二氧化碳、甲烷和氧化亚氮应在色谱柱内基线分离,先后进入检测器,参考色谱分析条件和色谱图见附录A。
[bookmark: _Toc239774897][bookmark: _Toc239774982][bookmark: _Toc239775129][bookmark: _Toc239775203][bookmark: _Toc239774898][bookmark: _Toc239774983][bookmark: _Toc239775130][bookmark: _Toc239775204][bookmark: _Toc239774899][bookmark: _Toc239774984][bookmark: _Toc239775131][bookmark: _Toc239775205][bookmark: _Toc194999274][bookmark: _Toc187744426][bookmark: _Toc195016899][bookmark: _Toc187321147][bookmark: _Toc30456][bookmark: _Toc195086345][bookmark: _Toc9813][bookmark: _Toc17996][bookmark: _Toc3736][bookmark: _Toc8254][bookmark: _Toc16217][bookmark: _Toc32020][bookmark: _Toc29805][bookmark: _Toc239774900][bookmark: _Toc239774985][bookmark: _Toc239775132][bookmark: _Toc239775206][bookmark: 脚注]结果计算与表示
[bookmark: _Toc5310][bookmark: _Toc194999275][bookmark: _Toc6429][bookmark: _Toc21417][bookmark: _Toc187744427][bookmark: _Toc187321148][bookmark: _Toc13960][bookmark: _Toc30683][bookmark: _Toc26086][bookmark: _Toc195016900][bookmark: _Toc195086346][bookmark: _Toc32222][bookmark: _Toc20216][bookmark: _Toc239774901][bookmark: _Toc239774986][bookmark: _Toc239775133][bookmark: _Toc239775207]结果计算
组分的质量浓度按照公式（1）进行计算：
		(1)
式中：
——组分的质量浓度，mg/m3；
M——组分的摩尔质量，g/mol；
 24.5——参比状态（298.15 K，1013.25 hPa）下，气体组分的摩尔体积，L/mol；
 ——从校准曲线获得的样品组分摩尔分数，µmol/mol。
[bookmark: _Toc239774902][bookmark: _Toc239774987][bookmark: _Toc239775134][bookmark: _Toc239775208][bookmark: _Toc836][bookmark: _Toc13574][bookmark: _Toc28306][bookmark: _Toc194999276][bookmark: _Toc187321149][bookmark: _Toc195016901][bookmark: _Toc187744428][bookmark: _Toc3367][bookmark: _Toc195086347][bookmark: _Toc30722][bookmark: _Toc19910][bookmark: _Toc27203][bookmark: _Toc29541][bookmark: _Toc239774903][bookmark: _Toc239774988][bookmark: _Toc239775135][bookmark: _Toc239775209]结果表示
测定结果保留四位有效数字。
[bookmark: _Toc24604][bookmark: _Toc14462][bookmark: _Toc27916][bookmark: _Toc30160][bookmark: _Toc15393][bookmark: _Toc239774904][bookmark: _Toc239774989][bookmark: _Toc239775136][bookmark: _Toc239775210]准确度和精密度
[bookmark: _Toc13434][bookmark: _Toc5595][bookmark: _Toc2385][bookmark: _Toc239774905][bookmark: _Toc239774990][bookmark: _Toc239775137][bookmark: _Toc239775211]精密度
6台验证设备分别对高浓度（二氧化碳含量为481.8×10-6mol/mol、甲烷含量为2.864×10-6mol/mol、氧化亚氮含量为0.4178×10-6mol/mol）、中浓度（二氧化碳含量为439.1×10-6mol/mol、甲烷含量为2.423×10-6mol/mol、氧化亚氮含量为0.3445×10-6mol/mol）、低浓度（二氧化碳含量为380.6×10-6mol/mol、甲烷含量为1.770×10-6mol/mol、氧化亚氮含量为0.2810×10-6mol/mol）标准样品进行了测定，二氧化碳甲烷和氧化亚氮的相对标准偏差分别为0.06%~0.97%、0.07%~1.66%和0.13%~1.85%。
[bookmark: _Toc14611][bookmark: _Toc25522][bookmark: _Toc3906][bookmark: _Toc239774906][bookmark: _Toc239774991][bookmark: _Toc239775138][bookmark: _Toc239775212]准确度
6台验证设备分别对高浓度（二氧化碳含量为481.8×10-6mol/mol、甲烷含量为2.864×10-6mol/mol、氧化亚氮含量为0.4178×10-6mol/mol）、中浓度（二氧化碳含量为439.1×10-6mol/mol、甲烷含量为2.423×10-6mol/mol、氧化亚氮含量为0.3445×10-6mol/mol）、低浓度（二氧化碳含量为380.6×10-6mol/mol、甲烷含量为1.770×10-6mol/mol、氧化亚氮含量为0.2810×10-6mol/mol）标准样品进行了测定，二氧化碳甲烷和氧化亚氮的相对误差分别为-0.91%~1.15%、-3.48%~.18%和-2.11%~2.32%。
[bookmark: _Toc239774907][bookmark: _Toc239774992][bookmark: _Toc239775139][bookmark: _Toc239775213][bookmark: _Toc9973][bookmark: _Toc28339][bookmark: _Toc194999280][bookmark: _Toc187321151][bookmark: _Toc11997][bookmark: _Toc187744430][bookmark: _Toc195016905][bookmark: _Toc23590][bookmark: _Toc21035][bookmark: _Toc195086351][bookmark: _Toc5680][bookmark: _Toc31418][bookmark: _Toc18911][bookmark: _Toc239774908][bookmark: _Toc239774993][bookmark: _Toc239775140][bookmark: _Toc239775214]质量保证和质量控制
[bookmark: _Toc11259][bookmark: _Toc2943][bookmark: _Toc12428][bookmark: _Toc31512][bookmark: _Toc13803][bookmark: _Toc195016906][bookmark: _Toc170292475][bookmark: _Toc187744431][bookmark: _Toc2793][bookmark: _Toc6523][bookmark: _Toc187321152][bookmark: _Toc195086352][bookmark: _Toc194999281][bookmark: _Toc21555][bookmark: _Toc239774909][bookmark: _Toc239774994][bookmark: _Toc239775141][bookmark: _Toc239775215]性能验证
气相色谱仪验证进行基线噪声、基线漂移、检测限、定量重复性、定性重复性、线性误差等性能指标测试，应满足JJG 700要求。
[bookmark: _Toc13023][bookmark: _Toc21292][bookmark: _Toc8914][bookmark: _Toc19715][bookmark: _Toc23179][bookmark: _Toc239774910][bookmark: _Toc239774995][bookmark: _Toc239775142][bookmark: _Toc239775216]线性误差
校准曲线至少包含5个浓度点，初始校准曲线相关系数大于等于0.995。
[bookmark: _Toc1322][bookmark: _Toc24458][bookmark: _Toc25392][bookmark: _Toc10672][bookmark: _Toc15634][bookmark: _Toc239774911][bookmark: _Toc239774996][bookmark: _Toc239775143][bookmark: _Toc239775217]仪器稳定性
[bookmark: BookMark6]气相色谱仪每24小时通入二氧化碳含量为(380~480)×10-6mol/mol、甲烷含量为(1.8~2.8)×10-6mol/mol、氧化亚氮含量为(0.30~0.40)×10-6mol/mol的标准气体，气相色谱仪测定二氧化碳的24h浓度漂移应不超过2×10-6mol/mol，甲烷的24h浓度漂移应不超过40×10-9mol/mol，氧化亚氮的24h浓度漂移应不超过10×10-9mol/mol。


[bookmark: _Toc239774913][bookmark: _Toc239774998][bookmark: _Toc239774914][bookmark: _Toc239774999][bookmark: _Toc239774915][bookmark: _Toc239775000][bookmark: _Toc239774916][bookmark: _Toc239775001][bookmark: _Toc239774917][bookmark: _Toc239775002][bookmark: _Toc239774918][bookmark: _Toc239775003][bookmark: _Toc239774919][bookmark: _Toc239775004][bookmark: _Toc239774920][bookmark: _Toc239775005][bookmark: _Toc239774921][bookmark: _Toc239775006][bookmark: _Toc239774922][bookmark: _Toc239775007][bookmark: _Toc239774923][bookmark: _Toc239775008]
[bookmark: BookMark5]

[bookmark: _Toc239775144][bookmark: _Toc239775218]
（资料性）
参考色谱分析条件及典型色谱图
[bookmark: apendix]气相色谱仪的色谱分析条件可参考表A.1。
参考色谱分析条件
	柱箱温度
	60-80℃

	检测器温度
	150℃

	载气
	30mL/min

	电离气
	30ml/min

	进样量（二氧化碳分析）
	0.2ml

	进样量（甲烷和氧化亚氮分析）
	2ml



典型色谱图可参考图A.1。
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典型色谱图
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